Messverfahren für Verifikation und Herstellung

Wir haben spezifische Testpunkte (TP) in den Schaltplan eingebaut, um die kritischen Funktionen unseres Pulsoximeter-Sensors systematisch zu testen. Die Testpunkte ermöglichen einfache, reproduzierbare Messungen ohne beschädigte Lötstellen oder Platinen.

- Verifikationstest (Entwicklung)

Buck Converter (SPX3819M5-L-1-8/TR)

Test 1: Ausgangsspannung prüfen

Was testen? VOUT = 1.8V

Wie?	1. Multimeter rote Sonde an TP_Pulsoxi_VDDSensor, schwarz an TP_GND

2. Lab-Netzteil 3.3V an TP_Pulsoxi_3.3VSensor anschließen

3. DC-Spannung messen + Ripple mit Oszilloskop

Erwartung: 1.71-1.89V, Ripple <20mV

- TP3 kontrolliert korrekte Buck Converter Ausgabe und somit auch die Versorgungsspannung des Pulsoximeters

Boost Converter (TPS61023)

Test 1: Ausgangsspannung prüfen

Was testen? VOUT = 5V

Wie?	1. Multimeter rote Sonde an TP_Pulsoxi_VDDLed, schwarz an TP_GND

2. Lab-Netzteil 3.3V an TP_Pulsoxi_3.3VLed anschließen

3. DC-Spannung messen + Ripple mit Oszilloskop

Erwartung: 4.75-5.25V, Ripple <50mV

- TP5 kontrolliert korrekte Boot Converter Ausgabe und somit auch die LED-Versorgungsspannungen

Pulsoximeter (MAX30101)

Test 1: Versorgungsspannung prüfen

- Siehe Buck Converter Test 1

Test 2: LED-Versorgungsspannung

- Siehe Boost Converter Test 1

Test 3: I2C-Kommunikation

Was testen? Sensor antwortet auf Mikrocontroller

Wie?	1. Arduino mit I2C-Scanner-Sketch anschließen

2. Oszilloskop an TP_SDA und TP_SCL anschließen

3. Sketch starten  Serial Monitor prüfen

Erwartung: Adresse 0xAE/0xAF gefunden, SCL 100-400kHz

- TP_SDA und TP_SCL zeigen saubere Bus-Signale

Test 4: Sensordaten auslesen

Was testen? Herzfrequenz und SpO2-Werte plausibel

Wie?	1. Finger auf die LEDs legen und Messung starten

2. gleichzeitig Referenzmessung an einem Referenzsensor starten

3. Ausgegebenen Werte des Sensors und des Referenzsensor vergleichen

Erwartung: Werte sollten bis auf eine kleine Abweichung gleich sein

- Bestätigung: Sensor liefert richtige Daten

- Herstellungstests (Produktion)

Automatisierbarer Inline-Test (80 Sekunden / PCB):

| Schritt | Messung | Testpunkt | Kriterium | Zeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausgangsspannung Buck Converter / Sensorversorgung | TP_GND / TP_Pulsoxi_VDDSensor | 1.8V ±2%, Ripple <20mV | 10s |
| 2 | Ausgangsspannung Boost Converter / LED-Versorgung | TP_GND / TP_Pulsoxi_VDDLed | 5.0V ±5%, Ripple <50mV | 10s |
| 3 | I2C-Scan | TP_SDA / TP_SCL | ADDR 0xAE/0xAF, SCL 100-400kHz | 20s |
| 4 | WhoAmI | Via I2C | Register 0xFF = 0x15 | 10s |
| 5 | Sensordaten | Via I2C | Plausible HR- & SpO2-Werte bei Fingerkontakt / Referenzwerte | 30s |

Ausrüstung: Testfixture mit Federkontakten auf TPs + Arduino-Script